2014年国家医疗器械抽验（总局本级

项目）产品检验方案

目录

一、B型超声诊断设备（便携式）	2

二、人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂（胶体金法）	2

三、同种异体骨	3

四、风疹病毒IgM抗体检测试剂盒	3

五、甲型流感病毒抗原（胶体金法）检测试剂盒	3

六、高频电刀	3

七、数字心电图机	4

八、定制式固定义齿	4

九、定制式活动义齿	5

# 一、B型超声诊断设备（便携式）

（一）检验依据

1. GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2. GB10152-2009 《B型超声诊断设备》

3.GB 9706.9-2008 《医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用标准》

4.注册产品标准

（二）检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探测深度 | GB10152-2009 | 4.2.2 | 全部合格 | 参考注册产品标准或相关随机文件 |
| 2 | 侧向分辨力 | GB10152-2009 | 4.2.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 轴向分辨力 | GB10152-2009 | 4.2.4 | 全部合格 |  |
| 4 | 盲区 | GB10152-2009 | 4.2.5 | 全部合格 |  |
| 5 | 横向几何位置精度 | GB10152-2009 | 4.2.7 | 全部合格 |  |
| 6 | 纵向几何位置精度 | GB10152-2009 | 4.2.8 | 全部合格 |  |
| 7 | 电源电压适应范围 | GB10152-2009 | 4.2.12 | 全部合格 |  |
| 8 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1a)～6.1n） | 全部合格 |  |
| 9 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 |  |
| 10 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB9706.1-2007 | 18 | 全部合格 |  |
| 11 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 12 | 正常工作温度下的电介质强度 | GB9706.1-2007 | 20 | 全部合格 | 不予复验 |
| 13 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.9-2008 | 19 | 全部合格 |  |
| 14 | 正常工作温度下的电介质强度 | GB9706.9-2008 | 20 | 全部合格 | 不予复验 |

注：（1）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（2）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

（3）第12、14项不予复验。

# 二、人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂（胶体金法）

（一）检验依据

注册产品标准

（二）检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理性状 | 注册产品标准 | / | 合格 | 允许复验 |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 注册产品标准 | / | 合格 | 允许复验 |
| 3 | 阴性参考品符合率 | 注册产品标准 | / | 合格 | 允许复验 |
| 4 | 最低检出限 | 注册产品标准 | / | 合格 | 允许复验 |
| 5 | 重复性 | 注册产品标准 | / | 合格 | 允许复验 |

注：（1）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（2）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

# 三、同种异体骨

（一）检验依据

注册产品标准

（二）检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱度 | 注册产品标准 | 标准中酸碱度或pH值 | 全部合格 |  |
| 2 | 含水量 | 注册产品标准 | 标准中含水量或干燥失重、残余水份等 | 全部合格 |  |

注：（1）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（2）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

# 四、风疹病毒IgM抗体检测试剂盒

（一）检验依据

企业注册产品标准

（二）检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确性 | 注册产品标准 | 标准中准确性或阳性符合率 | 全部合格 | 允许复验 |
| 2 | 特异性 | 注册产品标准 | 标准中特异性或阴性符合率 | 全部合格 | 允许复验 |
| 3 | 检测限 | 注册产品标准 | 标准中检测限或灵敏度 | 全部合格 | 允许复验 |
| 4 | 重复性 | 产品注册标准 | 标准中重复性 | 全部合格 | 允许复验 |

注：（1）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（2）产品若为封闭试剂（专机专用），由企业负责仪器安装、调试，保证仪器正常使用并且性能良好。

企业在安装调试后应出具可正常使用的相关证明，并加盖企业公章。

# 五、甲型流感病毒抗原（胶体金法）检测试剂盒

（一）检验依据

注册产品标准

（二）检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理性状 | 注册产品标准 | / | 全部合格 | 允许复验 |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 注册产品标准 | / | 全部合格 | 允许复验 |
| 3 | 阴性参考品符合率 | 注册产品标准 | / | 全部合格 | 允许复验 |
| 4 | 最低检测限 | 注册产品标准 | / | 全部合格 | 允许复验 |
| 5 | 重复性 | 注册产品标准 | / | 全部合格 | 允许复验 |

注：（1）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（2）产品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

# 六、高频电刀

（一）检验依据

1.GB 9706.1-2007	医用电气设备 第1部分：安全通用要求

2.GB 9706.4-2009 	医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求

3.注册产品标准

（二）检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 |  |
| 2 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 3 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.4-2009 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.4-2009 | 6.7* | 全部合格 |  |
| 5 | 输入功率 | GB 9706.4-2009 | 7.1 | 全部合格 |  |
| 6 | 高频漏电流的热作用 | GB 9706.4-2009 | 19.3.101 | 全部合格 |  |
| 7 | 控制器件和仪表的准确度 | GB 9706.4-2009 | 50.2 | 全部合格 |  |
| 8 | 有关安全参数的指示 | GB 9706.4-2009 | 51.2 | 全部合格 |  |

注：（1）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（2）产品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

# 七、数字心电图机

（一）检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.GB10793-2000 《医用电气设备 第2部分 心电图机安全专用要求》

3.YY 1139-2000 《单道和多道心电图机》

4.注册产品标准

（二）检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB9706.1-2007 | 18 | 全部合格 |  |
| 2 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 3 | 设备和设备的外部标记 | GB10793-2000 | 6.1 1) | 全部合格 |  |
| 4 | 定期校验心电图机和患者电缆的说明 | GB10793-2000 | 6.8.2 aa) 10) | 全部合格 |  |
| 5 | 所有心电图机均必须具备对除颤效应防护的功能 | GB10793-2000 | 51.101.1 | 全部合格 | 不予复验 |
| 6 | 灵敏度 | YY 1139-2000 | 5.3.1 | 全部合格 |  |
| 7 | 耐极化电压 | YY 1139-2000 | 5.7.2 | 全部合格 |  |
| 8 | 最小检测信号 | YY 1139-2000 | 5.7.3 | 全部合格 |  |
| 9 | 幅度频率特性 | YY 1139-2000 | 5.11.1 | 全部合格 |  |
| 10 | 低频特性 | YY 1139-2000 | 5.11.3 | 全部合格 |  |
| 11 | 走纸速度 | YY 1139-2000 | 5.14 | 全部合格 |  |

注：（1）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（2）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

（3）第5项不予复验。

- 八、定制式固定义齿

（一）检验依据

注册产品标准

（二）检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计单 | 注册产品标准 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 耐急冷急热性能 | 注册产品标准 | / | 全部合格 | 不予复验 |
| 3 | 金属内部质量 | 注册产品标准 | / | 全部合格 | 不予复验 |
| 4 | 孔隙度 | 注册产品标准 | / | 全部合格 | 不予复验 |

注：（1）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（2）第2、3、4项不予复验，该试验项目皆为破坏性。

- 九、定制式活动义齿

（一）检验依据

注册产品标准

（二）检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计单 | 注册产品标准 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 铸造连接体和卡环的厚度 | 注册产品标准 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 基托树脂色稳定性 | 注册产品标准 | / | 全部合格 | 不予复验 |
| 4 | 局部义齿金属内部质量 | 注册产品标准 | / | 全部合格 |  |

注：（1）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（2）第3项不予复验，该试验项目为破坏性。